Załącznik nr 1.1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.47.2018

Część A –Opis przedmiotu zamówienia” Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych”

Część B – Formularz cenowy

Zestawu do chirurgii laparoskopowej i chirurgii wątroby

- ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Oferowane urządzenie medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia: 	                                                   ………………..............................................................

Producent:				                      …………….................................................................

Kraj pochodzenia:                                                               ……………………………………………………………..

Rok produkcji – min 2017/2018:                                          ……………………………………………………………..

| L.p. | Parametry wymagane | Ilość w zestawie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor kamery Full 4K (obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160) | 1 |  |
| a | kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  |  |
| b | Wyjścia cyfrowe (4.-wtykowe) 2x 3G/HD-SDI oraz 2xSDI; |  |  |
| c | Ekran dotykowy do sterowania menu |  |  |
| d | Automatyczny dobór ekspozycji |  |  |
| e | w zestawie przewód sygnałowy 4K |  |  |
| f | min 6 stopni dla cyfrowego przybliżenia obrazu (od 1.0 do 2.0) |  |  |
| g | Możliwość dostosowania jasności obrazu |  |  |
| h | Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej |  |  |
| i | min 4 tryby kolorów |  |  |
| j | Automatyczne zapamiętywanie ostatnio używanych ustawień |  |  |
| k | Możliwość przypisania ustawień dla 10 użytkowników |  |  |
| l | Ustawienie przysłony - automatyczne i z pomiarem w centrum obrazu |  |  |
| m | Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu |  |  |
| n | min.3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła |  |  |
| o | min 3 stopnie regulacji kontrastu |  |  |
| p | Wyświetlanie stanu dla nagrywania on/off oraz zoom, auto-focus, tryb obserwacji |  |  |
| r | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika |  |  |
| s | Możliwość wyboru wyjścia sygnału video |  |  |
| t | Elektroniczna migawka auto/manual 1/50-1/8000 |  |  |
| u | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off bez konieczności odłączania głowicy |  |  |
| w | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji od 3dB do 27dB |  |  |
| x | Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery (model, SN, okres gwarancji, komentarz) |  |  |
| y | 16.-osiowa skala kolorów obrazu endoskopowego |  |  |
| z | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty |  |  |
| 2 | Źródło światła XENON o mocy 300W | 1 |  |
| a | Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  |  |
| b | Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane są automatycznie |  |  |
| c | Przycisk Stand-by |  |  |
| d | Przycik "High illumination" dla ręcznej, szybkiej maksymalizacji mocy |  |  |
| e | Licznik czasu pracy żarowki (min. 500h) |  |  |
| f | Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej |  |  |
| g | Podświetlany panel przedni (operacyjny) urządzenia |  |  |
| 3 | Głowica kamery endoskopowej wyposażona w przetwornik 4K CMOS Exmor R | 1 |  |
| a | kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  |  |
| b | Typ ochrony BF |  |  |
| c | min.3 programowalne przyciski funkcyjne oraz dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości (ostrość dostosowywana automatycznie przez pojedyncze naciśnięcie) oraz pokrętło do manualnej regulacji ostrości |  |  |
| d | ogniskowa f=23,5; współpraca z zoomem cyfrowym |  |  |
| e | możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym |  |  |
| f | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych |  |  |
| g | Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO |  |  |
| h | Waga głowicy max 300 g |  |  |
| 4 | Monitor LCD 4K o przekątnej min 31" dla operatora | 1 |  |
| b | wejście/wyjście 4K 4x3G-SDI |  |  |
| c | rozdzielczość 4096x2160 ; stosunek boków obrazu 17:9 |  |  |
| d | funkcja PIP; możliwość rotacji obrazu o 180°; |  |  |
| e | możliwość montażu na ramieniu sufitowym |  |  |
| f | Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED |  |  |
| g | Kontrast min 1450:1 |  |  |
| h | Jasność 770cd/m2 |  |  |
| i | Rozmiar pixela 0.1704 x 0.1704 mm |  |  |
| 5 | Monitor LCD 4K o przekątnej min. 31 cali - dla asysty, kompatybilny z oferowanym systemem | 1 |  |
| 6 | Optyka laparoskopowa z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) | 2 |  |
| a | śr. max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm |  |  |
| b | kąt patrzenia 30°; pole widzenia min 80° |  |  |
| c | dł. rob. Max 320 mm |  |  |
| d | autoklawowalna |  |  |
| e | standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery |  |  |
| 7 | Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie | 2 |  |
| a | śr. wiązki min.2,8mm; średnica zewnętrzna max 6,8 mm |  |  |
| b | długość min 3 m; waga max 250 g |  |  |
| 8 | Pojemnik do sterylizacji optyk | 2 |  |
| 9 | Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania | 1 |  |
| a | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do min 45 l/min |  |  |
| b | Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania. Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urządzenia. |  |  |
| c | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia |  |  |
| d | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia |  |  |
| e | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg |  |  |
| f | Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. |  |  |
| g | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego |  |  |
| h | Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania; |  |  |
| i | min 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni |  |  |
| j | min.3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. |  |  |
| k | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 |  |  |
| l | Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia |  |  |
| m | Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego |  |  |
| n | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną |  |  |
| 10 | Przewód do podłączenia CO2 | 1 |  |
| 11 | Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny | 1 |  |
| 12 | Dren do automatycznego oddymiania; do montażu w przepustnicy insuflatora; autoklawowalny | 1 |  |
| 13 | Przewód komunikacyjny insuflator-diatermia | 1 |  |
| 14 | Filtr do insuflatora; op. 10szt. | 1 |  |
| 15 | Platforma elektrochirurgiczna współpracujący z narzędziami mono- i bipolarnymi laparoskopowymi oraz do chirurgii klasycznej (otwartej) | 1 |  |
| a | Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy |  |  |
| b | Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur |  |  |
| c | Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające |  |  |
| d | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego |  |  |
| e | Moc cięcia monopolarnego 300 W Moc koagulacji monopolarnej 200 W Moc koagulacji bipolarnej 120W Koagulacja typu spray 120W |  |  |
| f | Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja 200W, Cięcie 320W |  |  |
| g | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku |  |  |
| h | Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdym podłączeniu przewodu przywołanie optymalnych parametrów pracy programu resekcji bipolarnej |  |  |
| i | Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego oraz funkcję oddymiania pola operacyjnego |  |  |
| j | Gniazdo do podłączenia jednorazowych płytek pacjenta System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta |  |  |
| k | Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla 30 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych, 1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia |  |  |
| l | Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego |  |  |
| m | Kompatybilny z systemem automatycznego oddymiania pola operacyjnego w laparoskopii |  |  |
| n | Możliwość podłączenia zaawansowanych narzędzi bipolarnych i bipolarno - ultradźwiekowych z funkcją zamykania naczyń krwionośnych i przecinania |  |  |
| ń | autoklawowalny przetwornik bipolarno - ultradźwiękowy |  |  |
| 16 | Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej | 1 |  |
| 17 | Pompa irygacyjna do systemu aspiracji ultradźwiękowej do operacji wątroby metoda laparoskopową i klasyczną, kompatybilna z generatorem ultradźwiekowym. | 1 |  |
|  | Kabel komunikacyjny z generatorem ultradźwiekowym. |  |  |
|  | Przetwornik ultradźwiekowy autoklawowalny do aspiratora |  |  |
|  | Przewód do przetwornika ultradzwiękowego |  |  |
|  | Zestaw narzedzi aspiracyjnych do operacji otwartych ( elektroda i płaszcz) |  |  |
|  | Zestaw narzedzi aspiracyjnych do operacji laparoskopowych ( elektroda i płaszcz) |  |  |
| 18 | Taca do sterylizacji narzędzi aspiracyjnych z pokrywą | 1 |  |
| 19 | Dren ssąco aspiracyjny jednorazowego użytku 1 op | 1 |  |
| 20 | Wysięgnik do mocowania monitora do przednich szyn montażowych kolumny infuzyjnej, dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 60 cm (wymiar ściągnięty od osi mocowania wysięgnika do kolumny do osi obrotu monitora) i udźwigu min. 15 kg. | 1 |  |
|  | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (zasilania monitora i przewodów sygnałowych). |  |  |
|  | Okablowanie sygnałowe 4K od kolumny głównej do wysięgnika i ramienia sufitowego na monitor |  |  |
| 21 | Rok produkcji urządzeń min. 2017/2018 |  |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej wymagane parametry  powinny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| 1. | Zestaw do chirurgii laparoskopowej i chirurgii wątroby | 1 zest. |  |  |  |  |  |
| Wartość : |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /