Załącznik nr 1.1 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020

Pakiet nr 1:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| POZYCJA NR 1: Kardiomonitor modułowy - 8 szt. Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………………………... Typ: ……………………………………………………………………………...............……………….. |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Proszę opisać) |
|  | Monitor modułowy nowy, rok produkcji 2020, z możliwością przenoszenia modułów pomiarowych między monitorami przez użytkownika bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o) z obsługą dotykową. | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie jednoczesne min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji parametrów podstawowych EKG,NIBP,SpO2. | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia co najmniej: wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej lub skanera kodów paskowych ,gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy monitora z modułami zawierającymi układy pomiarowe: - EKG, - nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia, - saturacji, - temperatury ( co najmniej dwa wejścia), - inwazyjnego ciśnienia ( co najmniej dwa kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej, - pomiaru BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - pomiaru oksymetrii tkankowej. | TAK |  |
|  | Co najmniej 6 gniazd do podłączenia modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wspomagającą prowadzenie procesu znieczulania z podziałem na etapy: indukcja, znieczulenie, wybudzenie. Zestawienie trendów i mierzonych parametrów najbardziej potrzebnych na każdym z tych etapów | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 12 godzin | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję zapisu skali Glasgow (GCS). | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
|  | Pełna współpraca z stanowiskiem monitorowania pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w adapter mocujący do posiadanych przez szpital uchwytów (ramię firmy GCX serii M) do montażu na aparacie anestezjologicznym. | TAK |  |
| POZYCJA NR 2: Moduł monitorująco -transportowy - 8 szt. Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………….……….. Typ: ……………………………………………………………………………...………………..….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy opisać) |
|  | Moduł monitorowania pacjenta, wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, pojemnościowy z funkcją obsługi gestów o przekątnej min. 5,5’’ z możliwością wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych. Możliwa niezależna praca modułu jako monitora transportowego. | TAK |  |
|  | Moduł zabezpieczony przed kurzem i wodą – stopień ochrony co najmniej IP43,odporny na upadek z wysokości co najmniej 1 m. | TAK |  |
|  | Zasilanie modułu z sieci 230V/50 Hz oraz awaryjne zasilanie akumulatorowe. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 6 godzin (konfiguracja EKG, NIBP (co 15 minut), SpO2, Temperatura) | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów. | TAK |  |
|  | Alarmy z możliwością zawieszenia czasowego / z wyborem czasu zawieszenia/ lub na stałe | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. | TAK |  |
|  | Ręczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne monitora transportowego | TAK |  |
|  | Pamięć – co najmniej: - 120 godzin trendów graficznych i tabelarycznych, - 500 zdarzeń alarmowych (odcinki krzywych i wartości parametrów), - 12 godzin krzywych dynamicznych (funkcja full-disclosure). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG z parametrami jak poniżej. | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; automatyczne | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 24), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: bradykardia, tachykardia, asystolia, tachykardia komorowa, migotanie komór, migotanie przedsionków, stymulator nie przechwytuje, stymulator nie generuje impulsów, salwa komorowa, PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-180 oddechów /min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji z parametrami jak poniżej | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) w technologii Nellcor OxiMax | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) z parametrami jak poniżej | TAK |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru: automatyczny, ręczny, sekwencyjny | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Funkcja stazy | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) z parametrami jak poniżej | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) z parametrami jak poniżej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +350 mmHg. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero | TAK |  |
|  | Obliczanie wartości PPV. | TAK |  |
|  | Wyposażenie monitora w akcesoria pomiarowe: Kabel EKG 3-odprowadzeniowy Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP Mankiety do pomiaru NIBP: 2x średni, 1xduży Przewód łączący do czujników SpO2 Czujnik SpO2 na palec typu klips wielorazowy Powierzchniowy czujnik temperatury Czujnik temp głębokiej Przewód połączeniowy do przetwornika ciśnienia Zacisk i płytka do mocowania przetworników | TAK |  |
| POZYCJA NR 3: Moduł transferu danych - 8 szt. Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………………………………. Producent: …………………………………………………………………………….. Typ: ……………………………………………………………………………...……………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy opisać) |
|  | Moduł umożliwiający połączenie monitora modułowego z aparatami anestezjologicznymi lub respiratorami oraz umożliwiający przenoszenie parametrów z urządzeń podłączonych do monitora. | TAK |  |
|  | W zestawie komplet akcesoriów i kabli niezbędnych do podłączeń. | TAK |  |
| POZYCJA NR 4: Moduł NMT przewodnictwa nerwowo mięśniowego - 4 szt. Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………………..………….. Typ: ……………………………………………………………………………...……………..…….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy opisać) |
|  | Moduł pomiarowy przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (NMT) współpracujący z monitorem modułowym | TAK |  |
|  | Dostępne tryby stymulacji: co najmniej TOF, ST, PTC, DBS | TAK |  |
|  | W zależności od wybranego trybu stymulacji pomiar i wyświetlanie odpowiednich współczynników w przypadku TOF, ST i DBS oraz liczby potężcowej w przypadku PTC | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru | TAK |  |
|  | W komplecie z modułem NMT czujnik akceleromiograficzny na palec, niezbędne przewody połączeniowe. | TAK |  |
| POZYCJA NR 5: Moduł EEG/BIS - 4 szt. Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………………………………. Producent: ……………………………………….………………………………………….. Typ: …………………………………………………………………………………...……………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy opisać) |
|  | Moduł współpracujący z monitorem modułowym umożliwiający pomiar i wyświetlanie wartości liczbowej indeksu BIS w skali od 0 do 100 | TAK |  |
|  | Umożliwia ustawianie alarmów granicy dolnej i górnej BIS | TAK |  |
|  | Umożliwia wyświetlanie krzywej EEG z elektrod umieszczonych na czole pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy modułu o dwustronny pomiar BIS | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor modułowy | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Moduł monitorująco - transportowy | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Moduł transferu danych | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Moduł NMT przewodnictwa nerwowo mięśniowego | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Moduł EEG/BIS | 4 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………             Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................