Załącznik nr 1.1 do SWZ - Pakiet nr 1

Znak postępowania: DA.ZP.242.37.2021

formularz Szczegółowy oferty

Ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości zamówienia, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

PAKIET NR 1

Część I - Odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamówienia na okres 36 miesięcy | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto/ 1 op. | Wartość netto | Vat w % | Cena jedn. brutto/ 1 op. | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki do badań biochemicznych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Albumina | 7 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfataza zasadowa | 12 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 84 498 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amylaza | 30 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASO | 2 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 70 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barbiturany w moczu | 798 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Benzodiazepina w moczu | 1 398 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina bezpośrednia | 3 498 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina całkowita | 50 499 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frakcja dopełniacza C3 | 999 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frakcja dopełniacza C4 | 999 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wapń | 17 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol | 36 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CK - MB | 3 999 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorki | 30 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sód | 171 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potas | 180 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CPK | 3 999 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CRP | 150 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Digoksyna | 1 749 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etanol | 11 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo | 15 999 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferrytyna | 6 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gammaglutamylo transpeptydaza (GGTP) | 19 998 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza | 114 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemoglobina glikowana | 15 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDL Cholesterol | 24 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IgA | 2 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IgG | 1 050 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IgM | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karbamazepina | 498 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina | 151 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 4 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lipaza | 30 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnez | 10 749 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mleczany | 1 398 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniak | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor | 10 749 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paracetamol | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RF | 1 998 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójglicerydy (TG) | 33 999 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UIBC | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko całkowite | 14 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko w PMR i moczu | 1 050 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transferyna | 1 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocznik | 120 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas moczowy | 15 999 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas walproinowy | 2 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroalbumina | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wankomycyna | 1 899 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwasy żółciowe | 450 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki do badań immunochemicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACTH | 1 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AFP | 2 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty HBs | 2 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty TG | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty TPO | 2 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca 125 | 4 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca 15-3 | 1 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antygen HE4 | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca 19-9 | 4 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty CCP | 2 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEA | 4 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CK-MB mass | 3 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cytomegalia Kl IgG | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cytomegali Kl IgM | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C - peptyd | 3 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DHEA - S | 2 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estradiol | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FSH | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT3 | 6 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT4 | 7 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antygen HBs | 4 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCG + B | 4 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty- HCV | 3 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ig E | 2 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Insulina | 2 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kortyzol | 3 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LH | 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prokalcytonina | 18 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Progesteron | 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prolaktyna | 1 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BNP | 6 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSA | 9 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wolne PSA | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parathormon | 2 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P/c przeciw różyczce kl. IgG | 1 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P/c przeciw różyczce kl. IgM | 1 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P/c przeciw RTSH | 1 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testosteron | 1 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TSH | 25 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toksoplazmoza IgG | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toksoplazmoza IgM | 3 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toksoplazmoza IgG awidność | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Troponina Istat | 57 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Witamina B12 | 3 600 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Witamina D | 4 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interleukina 6 | 6 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Troponina T | 1 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty HBc | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anti-SARS-CoV-2 jakościowy | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anti-SARC-CoV -2 ilościowy | 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EBV EBDNA IgG | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EBV VCA IgG | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EBV IgM | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto odczynników biochemicznych i immunochemicznych (cześć I) : .................................... zł      Słownie:...................................................................................................

Wartość netto odczynników biochemicznych i immunochemicznych (cześć I) : ..................................... zł      Słownie:....................................................................................................

Część II - Materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymienionego w części I:

(wypełnia Wykonawca)

| L.p. | Nazwa materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych | Wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto 1 op. | Wartość netto | VAT (w %) | Cena jedn. brutto 1 op. | Wartość brutto | Nr katalogowy | Wytwórca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

itd.

Wartość brutto (cześć II) : ................................... zł           Słownie: ......................................................................................................................................................

Wartość netto cześć II) : ..................................... zł           Słownie: ......................................................................................................................................................

Część III - Dzierżawa urządzeń

| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | Stawka VAT (%) | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora podstawowego z modułem biochemicznym i immunochemicznym. |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora biochemicznego - pomocniczego (back-up). |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa analizatora immunochemicznego - pomocniczego (back-up). |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa automatycznego systemu sortującego. |  |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy urządzeń (część III): ................................ zł brutto           Słownie: .................................................................................................................

Koszt dzierżawy urządzeń (część III): ................................ zł netto            Słownie: .................................................................................................................

Część IV

Wartość brutto oferty: .................................... zł

Słownie: .......................................................................................................................................................................................

(należy podać sumę: cenę brutto odczynników biochemicznych i immunochemicznych wyznaczoną w części I, cenę brutto materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych wyznaczoną w części II,  koszt dzierżawy urządzeń brutto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Wartość netto oferty: .................................... zł

Słownie: .......................................................................................................................................................................................

(należy podać sumę: cenę netto odczynników biochemicznych i immunochemicznych wyznaczoną w części I, cenę netto materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych wyznaczoną w części II,  koszt dzierżawy urządzeń netto wyznaczony w części III, liczbowo i słownie)

Część V - Wymagania Zamawiającego dotyczące dzierżawionych analizatorów i automatycznego systemu sortującego

A.  SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA PODSTAWOWEGO Z MODUŁEM BIOCHEMICZNYM I IMMUNOCHEMICZNYM

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

| Lp. | Parametry analizatora: |
| --- | --- |
| - Zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny (moduł biochemiczny i immunochemiczny) wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami. Wraz z analizatorami: biochemicznym pomocniczym (back-up) i immunochemicznym pomocniczym (back-up). - Rok produkcji analizatora: nie starszy niż 2018 r. |  |
| - WYMOGI DLA CZĘŚCI BIOCHEMICZNEJ: |  |
| 1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie ,,pacjent po pacjencie”. |
| 2 | Łączna wydajność analizatora nie mniejsza niż 500 oznaczeń na godzinę. |
| 3 | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy. |
| 4 | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczny, punktu końcowego i kinetyczne. |
| 5 | ISE minimum Na, K, Cl. |
| 6 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału. |
| 7 | Analiza w fazie ciekłej. |
| 8 | Możliwości analityczne: biochemia – enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny. |
| 9 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej. |
| 10 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora. |
| 11 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |
| 12 | Priorytetowe oznaczanie próbek ,, Cito”. |
| 13 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. |
| 14 | Minimum 55 pozycji odczynnikowych. |
| 15 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. |
| 16 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. |
| 17 | Okres trwałości odczynnika na pokładzie analizatora min. 1 miesiąc. |
| 18 | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator. |
| 19 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. |
| 20 | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu. |
| 21 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu. Serwis systemu uzdatniania wody wraz zapewnieniem materiałów zużywalnych na koszt wykonawcy. |
| 22 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta do oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach, odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora. |
| 23 | Stanowisko robocze wyposażone w komputer zewnętrzny, monitor, czytnik kodów, podłączone do laboratoryjnego systemu informatycznego Marcel. |
| 24 | Analizator wyposażony w podajnik próbek. |
| 25 | Na czas trwania umowy wydzierżawiający zapewnia pełny bezpłatny serwis (naprawa, konserwacja aparatów, przeglądy okresowe). |
| 26 | Szkolenie personelu. |
| II. WYMOGI DLA CZĘŚCI IMMUNOCHEMICZNEJ |  |
| 1 | Możliwość wykonywania oznaczeń podanych w specyfikacji odczynnikowej. |
| 2 | Metoda elektrochemiluminescencji. |
| 3 | Pełna automatyzacja analiz, random access system z różnymi trybami pracy (seria, pojedyncze próbki lub próbki pilne). |
| 4 | Wieloparametrowy system pracy aparatu. |
| 5 | Możliwość oznaczania minimum 48 różnych parametrów jednocześnie, 48 pozycji odczynnikowych. |
| 6 | Czas oznaczania (uzyskanie pierwszych wyników) od 9 min. do 30 minut. |
| 7 | Wydajność 300 oznaczeń / godzinę. |
| 8 | Pełna krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym i wczytywana automatycznie do pamięci analizatora, rekalibracja przy użyciu jedynie 2 kalibratorów. |
| 9 | Automatyczne samoprogramowanie aplikacyjne poprzez dwuwymiarowy kod paskowy. |
| 10 | Identyfikacja materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych. |
| 11 | Możliwość bezpośredniego podawania materiału w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów oraz w naczynkach wtórnych i pediatrycznych. |
| 12 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze lodówki, gwarantowana stabilność odczynników do 112 dni. |
| 13 | Odczynniki gotowe do natychmiastowego użycia po wyjęciu z lodówki, bez czynności wstępnych. |
| 14 | Możliwość wymiany i dostawiania odczynników, płynów i materiałów zużywalnych w trakcie pracy analizatora. |
| 15 | Dopasowane wielkości opakowań odczynnikowych – 100 lub 300 testów - automatyczne monitorowanie stanu odczynników i ilości materiałów zużywalnych i płynów na pokładzie aparatu, czujniki poziomu płynów. |
| 16 | Detektor skrzepów i mikroskrzepów w próbkach badanych oraz pęcherzyków powietrza / piany w próbkach badanych i odczynnikach. |
| 17 | Możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu. |
| 18 | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości. |
| 19 | Automatyczne wykonywanie powtórzeń oznaczeń. |
| 20 | Możliwość dostawiania próbek, kontroli, kalibratorów w trakcie pracy. |
| 21 | Priorytetowe oznaczanie próbek „CITO”. |
| 22 | Wymienne jednorazowe końcówki pipetujące eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji. |
| 23 | Automatyczna procedura czyszczenia aparatu wraz z rejestracją, czas konserwacji dziennej do 20 minut. |
| 24 | Modem serwisowy umożliwiający zdalną komunikację z serwisem i zdalną obsługę serwisową. |
| 25 | Archiwizacja danych. |
| 26 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. |
| 27 | Zabezpieczenie systemów komputerowych – UPS. |
| 28 | Wydajność aparatu minimum 160 oznaczeń na godzinę. |
| 29 | Aparat przystosowany do ciągłej pracy, 24 godz. /dobę. |
| 30 | Praca z różnymi rodzajami probówek. |
| 31 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. |
| 32 | Instrukcja w języku polskim. |
| 33 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta do oceny dokładności oznaczeń, co najmniej na dwóch poziomach. |
| 34 | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL. |
| 35 | Wyposażenie w komputer zewnętrzny, monitor, czytnik kodów. |
| 36 | Na czas trwania umowy wydzierżawiający udziela pełnej, bezpłatnej naprawy i konserwacji aparatu, zapewnienie szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu. |
| 37 | Stacja uzdatniania wody. |
| 38 | Podajnik próbek. |
| Procesor dwurdzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, CD-RW, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 10 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. Switch 8-port 1 Gbit. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel. |  |

B.   SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANYCH ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNYCH I IMMUNOCHEMICZNYCH - POMOCNICZYCH (BACK-UP)

- Analizator biochemiczny - pomocniczy (back-up)

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry analizatora: |
| --- | --- |
| 1 | Aparat nowy, rok produkcji 2021 r.; |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie ,,pacjent po pacjencie”. |
| 3 | Łączna wydajność analizatora nie mniejsza niż 500 oznaczeń na godzinę. |
| 4 | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy. |
| 5 | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczny, punktu końcowego i kinetyczne. |
| 6 | ISE minimum Na, K, Cl. |
| 7 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału. |
| 8 | Analiza w fazie ciekłej. |
| 9 | Możliwości analityczne: biochemia-enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny. |
| 10 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej. |
| 11 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora. |
| 12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |
| 13 | Priorytetowe oznaczanie próbek ,,Cito”. |
| 14 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. |
| 15 | Minimum 55 pozycji odczynnikowych. |
| 16 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. |
| 17 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. |
| 18 | Okres trwałości odczynnika na pokładzie analizatora min. 1 miesiąc. |
| 19 | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator. |
| 20 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. |
| 21 | Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu. |
| 22 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu. Serwis systemu uzdatniania wody wraz z zapewnieniem materiałów zużywalnych na koszt wykonawcy. |
| 23 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta do oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach, odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora. |
| 24 | Analizator pomocniczy pracuje na tych samych odczynnikach co część biochemiczna systemu zintegrowanego (odczynniki są kompatybilne z tymi analizatorami). |
| 25 | Stanowisko robocze wyposażone w komputer, monitor, czytnik kodów, podłączone do laboratoryjnego systemu informatycznego Marcel. |
| 26 | Moduł wyposażony w podajnik próbek. |
| 27 | Na czas trwania umowy wydzierżawiający zapewnia pełny bezpłatny serwis (naprawa, konserwacja aparatów, przeglądy okresowe). |
| Wymagania dotyczące komputera |  |
| Procesor dwurdzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, CD-RW, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 10 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. Switch 8-port 1 Gbit. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel. |  |

- Analizator immunochemiczny - pomocniczy (back-up)

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość analizatora: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry analizatora: |
| --- | --- |
| 1 | Aparat nowy, rok produkcji 2021 r.; |
| 2 | Analizator pracujący w systemie „Random Access”. |
| 3 | Minimalna wydajność aparatu min. 80 oznaczeń/ godzinę dla reakcji jedno- i dwustopniowych. |
| 4 | Możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki. |
| 5 | Pobieranie bezpośrednio z próbówek pierwotnych po odwirowaniu. |
| 6 | Szybkość otrzymania wyników do 30 minut. |
| 7 | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym. |
| 8 | Kalibracje i rekalibracje przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów |
| 9 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator. |
| 10 | Analizator z podajnikiem prób. |
| 11 | Eliminacja kontaminacji: jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników. |
| 12 | Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora. |
| 13 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych. |
| 14 | Odczynniki gotowe do użytku, dostarczone w oryginalnych opakowaniach z kodem kreskowym. |
| 15 | Analizator kompaktowy o wymiarach nie większych niż 2x1 m, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym. |
| 16 | Wykonawca zapewni w cenie dzierżawy stół laboratoryjny dostosowany do oferowanego analizatora. |
| 17 | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem, czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników, switch. |
| 18 | Na czas trwania umowy wydzierżawiający udziela pełnej, bezpłatnej naprawy i konserwacji aparatu, zapewnienie szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu. |
| Wymagania dotyczące komputera |  |
| Procesor dwurdzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, CD-RW, monitor 17’’LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 10 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. Switch 8-port 1 Gbit. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel. |  |

C. SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SORTUJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO CZYNNOŚCI PRE I POSTANALITYCZNYCH

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa urządzenia:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość urządzenia: ..................................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymienione urządzenie, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

| Lp. | Wymagane parametry automatycznego systemu sortującego: |
| --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż 2015 r. |
| 2 | Zarządzający min. 450 probówkami na godzinę. |
| 3 | Wolnostojący. |
| 4 | Pracujący z różnymi probówkami w tym firmy Sarstedt. |
| 5 | Zarządzający probówkami z pracowni chemii klinicznej, immunochemii, hematologii i koagulologii. |
| 6 | Otwiera probówki, sortuje probówki do statywów-wejściowe i wyjściowe. |
| 7 | Sortuje probówki do statywów archiwizujących. |
| 8 | Udostępnia zdalny dostęp dla nadzoru technicznego z jednoczesną rejestracją błędów systemowych i przeprowadzanych czynności serwisowych. |
| 9 | Podłączony do sieci informatycznej Marcel. |

D.   Wymagania dotyczące doposażenia analizatorów określonych w części V:

- Dwie witryny chłodzące.

- Dwie wirówki do wirowania krwi.

- Klimatyzatory w pomieszczeniach, w których pracować będą analizatory (2 pomieszczenia 55 m3 i 90 m3) oraz w dwóch pomieszczeniach rejestracji (45 m3 i 50 m3) - 4 szt.

- Dwa rejestracyjne stanowiska komputerowe podłączone do systemu informatycznego (aktualnie Marcel) funkcjonującego w laboratorium w rejestracji,                    wyposażone w komputer, monitor i drukarkę laserową oraz drukarkę z funkcją ksero i skanowania (tonery i bębny nieodpłatnie), czytnik kodów kreskowych.

- Słuchawki chroniące przed hałasem - 2 sztuki.

- Mieszadło laboratoryjne kołyskowe - 1 sztuka.

- Dostosowanie pracowni biochemii i immunochemii do pracy z analizatorami i zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Wykonanie zabudowy meblowej do stanowisk roboczych oraz 3 fotele obrotowe do stanowisk roboczych.

- Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego funkcjonującego aktualnie w laboratorium Zamawiającego (aktualnie Marcel).

- Podłączenie do modułu Li –skan w systemie informatycznym Marcel wraz z niezbędnym sprzętem.

- Udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli  RIQAS i Labquality dla oznaczanych parametrów w okresie trwania dzierżawy wliczona w cenie dzierżawy.

- Przeszkolenie personelu laboratorium w obsłudze analizatorów.

- Obowiązkowe przeglądy techniczne, naprawy analizatorów oraz wymiana części eksploatacyjnych w okresie trwania dzierżawy, wliczone w cenę oferty.

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- wartość witryny chłodzącej 2 szt.: ..................................................................................................

- wartość wirówki do wirowania krwi 2 szt.: ......................................................................................

- wartość klimatyzatora 4 szt.: ............................................................................................................

- wartość słuchawki chroniące przed hałasem 2 szt..: ..................................................................

- wartość mieszadła laboratoryjnego kołyskowego 1 szt..: ...........................................................