Zamówienie dotyczy projektu: „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia    i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0268/17-00).

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.44.2021

CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf komputerowy | 1 | - zł | - zł | - % | - zł |
| Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieś do formularza ogólnego - załącznik nr 2 do SWZ) |  |  |  | - zł | x | - zł |

CZĘŚĆ II. - Informacje dotyczące tomografu komputerowego

Nazwa i model tomografu: …………………….………………………

Producent: ………………………………………………………………

Wymagane i punktowane parametry tomografu komputerowego

| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Tomograf i wyposażenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2021 roku, nieużywane, nierekondycjonowane, nie powystawowe. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający min. 64 rzędy detektora w osi Z, obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm W przypadku systemu dwudetektorowego podać liczbę rzędów detektora obejmującego w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm | Tak podać ilość rzędów |  | Bez punktacji |  |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor. | Tak podać ilość warstw |  | Bez punktacji |  |
|  | Średnica otworu gantry [cm]. | ≥ 78 cm |  | 78 cm – 0 pkt > 78 cm – 5 pkt |  |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania [cm]. | ≥ 50 cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pochylania gantry [0]. | ≥ ± 280 |  | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowym licznikami czasu pozostałego do końca skanowania | Tak |  | 1 wskaźnik – 0 pkt 2 wskaźniki (widzialne przez pacjenta, bez względu na kierunek wprowadzania do gantry) – 5 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlanie na monitorze zintegrowanym z gantry, filmów instruktażowych dla pacjenta, przebiegów ekg, informacji o pacjencie | Tak/Nie |  | Tak –5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający uruchomienie badania z pokoju badań (nie z poziomu konsoli operatorskiej) | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta, protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry lub urządzeniu mobilnym lub tryb badań nagłych umożliwiający automatyczny dobór parametrów badania oraz włączenie priorytetu rekonstrukcji dla badań pourazowych oraz prospektywne reformatowanie MPR w celu przyspieszenia procesu rekonstrukcji obrazów. | Tak/Nie |  | Tak –5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania maks. ± 0,25 mm [kg]. | ≥ 220 kg |  | Bez punktacji |  |
|  | Stół umożliwiający wykonanie badania w zakresie ≥ 180 cm (bez elementów metalowych) bez potrzeby zmiany pozycji pacjenta [cm] | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) mierzone od podłoża [cm] | Tak |  | 55 cm – 0 pkt < 55 cm – 5 pkt < 45 cm – 10 pkt |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z konsoli operatorskiej | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry w pokoju badań (panel sterujący na gantry ) | Tak |  | Panel sterujący wbudowany trwale w gantry – 5 pkt Panel sterujący niewbudowany w gantry np. tablet – 0 pkt |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisku nożnego | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, w oparciu o skanogram przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej (min. góra /dół, przód/tył), wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego topogramu | Tak / Nie |  | TAK – 5 pkt NIE– 0 pkt |  |
|  | Możliwość pozycjonowania pacjenta z wykorzystaniem poprzecznego ruch stołu w zakresie min. +/- 40 mm | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt NIE– 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac zabezpieczony przed zalaniem płynami - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżania widoku | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiający automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Rzeczywista (nie ekwiwalent) maksymalna moc generatora rozumiana jako iloczyn prądów i napięć dostępnych w protokołach badań [kW]. | ≤ 75 kW |  | 75 kW – 0 pkt <75 kW – 10 pkt |  |
|  | Minimalne napięcie anodowe możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≤ 80 kV |  | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥135 kV |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny dobór napięcia anodowego w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Rzeczywisty (nie ekwiwalent) maksymalny prąd lampy dla napięcia min. 120 kV [mA] | ≥ 600 mA |  | Bez punktacji |  |
|  | Rzeczywista (nie ekwiwalent) pojemność cieplna anody lampy [MHU] (dopuszcza się lampy o niższej pojemności cieplnej anody pod warunkiem, że jej szybkość chłodzenia nie jest mniejsza niż 5 MHU/min) [MHU] | ≥ 5 MHU |  | Bez punktacji |  |
|  | Rzeczywista (nie ekwiwalent) szybkość chłodzenia lampy [kHU/min]. | ≥ 1300 kHU/min |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu sekwencyjnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie min. ±280 i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie min. ±280 i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Modulacja promieniowania w zależności od badanego organu umożliwiająca zmniejszenie promieniowania nad szczególnie wrażliwymi narządami (oczy, tarczyca, itp.) poprzez modulację lub wyłączenie prądu lampy w zależności od pozycji kątowej lampy. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Technologia dedykowana do redukcji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów (filtr ze złota bądź cyny lub technologia oparta na oprogramowaniu) | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu lampy rtg wokół pacjenta [s] dostępny dla wszystkich rodzajów badań | ≤ 0,35 s |  | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych | ≥ 1,50 |  | Bez punktacji |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie sygnałem EKG, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min.3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi (Potwierdzone oficjalnymi materiałami producenta, dostępne na dzień składania ofert) | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi z W przypadku zaoferowania systemu dwudetektorowego szerokość w osi Z detektora obejmującego min. 50 cm w pełni diagnostycznego pola skanowania SFOV. [mm] | ≥ 38 mm |  | < 38 mm – 0 pkt > 38 mm – 5 pkt |  |
|  | Ilość elementów detekcyjnych detektora biorących udział w akwizycji danych W przypadku systemu dwudetektorowego podać liczbę elementów dla detektora obejmującego w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm | ≥ 45000 |  | < 45000 – 0 pkt > 45000 – 2 pkt > 70000 – 5 pkt |  |
|  | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY > 1 | Tak / Nie Podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno pole widzenia) |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, iDose4, AIDIR 3D lub inny). Możliwość stosowania algorytmu we wszystkich trybach pracy i rodzajach badań. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obr./s] z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w punkcie powyżej | ≥ 50 obr./s |  | < 50 obr / s – 0 pkt > 50 obr / s – 5 pkt |  |
|  | Zakres skanu spiralnego | ≥ 170 cm |  | 170 – 0 pkt > 170 – 5 pkt |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 128 warstw | ≤ 0,625 mm |  | 0,625 – 0 pkt < 0,625 – 5 pkt < 0,500 – 10 pkt |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] dla min. 128 warstw w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 2 % krzywej MTF [pl/cm]. | ≥ 15 pl/cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania dla min. 128 warstw submilimetrowych [mm] | ≤ 0,33 |  | 0,33 – 0 pkt < 0,33 mm – 5 pkt |  |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 42 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 11,0 mGy. | TAK, podać |  | ≤11,0 – 0 pkt ≤7,0 – 5 pkt ≤3,5 – 10 pkt |  |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 42 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 22 mGy. | TAK, podać |  | ≤22,0 – 0pkt ≤17,0 – 10 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. Możliwość opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Praca w trybie typu „bolus tracking" z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, iDose4, AIDIR 3D lub inny). | Tak / Nie podać |  | Tak – 5pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego iteracyjnego (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, iDose4, AIDIR 3D lub inny) z możliwością archiwizacji w systemie PACS | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Zakres skanu topograficznego | ≥ 175 cm |  | Bez punktacji |  |
|  | Matryca prezentacyjna. | ≥ 1024x1024 |  | Bez punktacji |  |
|  | Stanowisko operatorskie jedno lub dwumonitorowe, z kolorowym(i) monitoram(i) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej nie mniejszej niż 19”. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów]. | ≥ 400 000 obrazów |  | Bez punktacji |  |
|  | Akwizycja obrazów do badań: - pulmonologicznych - kolonoskopowych - endoskopii. - naczyniowych - kardiologicznych - subtrakcyjnych (obraz z maską i bez maski) i/lub dwuenergetycznych | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze płuc Możliwość akwizycji: - techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub - techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: - Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, uzyskiwania map jodowych, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu. | Tak, podać i opisać zaoferowaną metodę |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania badania z zastosowaniem filtrów hybrydowych, w którego rekonstrukcję zaangażowane są równocześnie ,w jednej serii obrazów, dwa filtry rekonstrukcyjne do tkanki miękkiej i tkanki płucnej | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość wykorzystania algorytmu, również po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów Rozwiązanie możliwe do wykorzystania dla wszystkich obszarów anatomicznych | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Tomograf wyposażony algorytm rekonstrukcyjny wykorzystujący technologię głębokiego uczenia (Deep Learning), umożliwiający uzyskiwanie obrazów o bardzo niskim poziomie szumów, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodności przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych ( w tym iteracyjnych) zaoferowanych w niniejszym systemie. Algorytm możliwy do zastosowania dla wszystkich obszarów anatomicznych dla celów rutynowej i zaawansowanej diagnostyki. (Funkcjonalność potwierdzone oficjalnymi materiałami producenta, algorytm dostępny na dzień składania ofert). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmu zaoferowanego powyżej | ≥ 40 obr./s (+/- 10%) |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | System wyposażony w rozwiązania działające w oparciu o sztuczną inteligencję (inne niż algorytm rekonstrukcyjny zaoferowany powyżej), w tym np. rozwiązania usprawniające i ułatwiające pracę na zaoferowanym tomografie | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość szybkiego wykrywania przyczyny bólu w klatce piersiowej -badania typu „potrójnego wykluczenia” (TripleRule– Out). Szybka, nieinwazyjna metoda pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie, jednej z trzech głównych przyczyn nagłego bólu w klatce piersiowej – ostrego incydentu wieńcowego, tętniaka rozwarstwiającego aorty lub zatorowości płucnej. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą retrospektywną (skanem spiralnym) – kliniczne badanie naczyń wieńcowych badania funkcjonalne. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą prospektywną (skanem aksjalnym). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające skontrolowanie i dokonanie ręcznej korekty (usunięcie cyklu, korekta położenia piku) automatycznego rozpoznania sygnału EKG zarejestrowanego podczas akwizycji danych w badaniu serca metodą retrospektywną w celu poprawienia jakości rekonstrukcji. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyszukiwanie fazy lub faz serca najlepiej uwidaczniających tętnice wieńcowe bez konieczności wykonywania pełnej rekonstrukcji w poszczególnych fazach | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje badania serca metodą retrospektywną i prospektywną. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania badań kardiologicznych w sposób automatyczny pomimo wystąpienia arytmii w trakcie badania. Tomograf, po detekcji arytmii, automatycznie(bez ingerencji personelu) kontynuuje wykonanie badania poprzez zmianę trybu pracy z prospektywnego na retrospektywny i gwarantuje uzyskanie diagnostycznego badania (potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive Basic Print Retrieve Storage Worklist | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 2D, 3D. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zaprojektowania zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania > 5 | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki oraz zapis do systemu DICOM. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. Możliwość odtworzenia na dowolnym komputerze klasy PC bez specjalistycznego oprogramowania. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. | Tak |  | Bez punktacji |  |
| B | Konsola diagnostyczna – 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Stanowiska diagnostyczne działające w oparciu o technologię klient serwer lub rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania serwerowego. Zaoferowane rozwiązanie ma zapewnić dostęp do wszystkich aplikacji min. 3 jednoczesnym dodatkowym (w stosunku do rozwiązania posiadanego obecnie przez Szpital) użytkownikom. Serwer ze stanowiskami niezależne od tomografu i konsoli operatorskiej, zasilana niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej, o niezależnej bazie danych obrazowych, opracowywanie uzyskanych badań na stanowisku diagnostycznym możliwe po wyłączeniu tomografu i konsoli operatorskiej. Komputery stanowisk diagnostycznych / serwer(y) w konfiguracji sprzętowej zgodne z wymogami producenta oprogramowania, zapewniającej płynną pracę i obróbkę, przetwarzanie oraz ocenę badań. Każde stanowisko wyposażone w monitor medyczny, diagnostyczny LCD, kolorowy o przekątnej min.29”wraz z monitorami opisowymi. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive Basic Print Retrieve Storage commitment | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, PET, XA, XR itp. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | VR (Volume Rendering). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 2D,3D. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacje Cine. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Alternatywna w stosunku do innych technik wymaganych zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia technika renderingu 3D umożliwiająca fotorealistyczną prezentację ludzkiej anatomii, zwłaszcza obrazów płuc, naczyń, kości, działająca w czasie rzeczywistym (bez żadnych spowolnień) i zawierająca szereg zoptymalizowanych pod kątem danej anatomii presetów obrazowania oraz konfigurowalnych pod katem danego użytkownika widoków wyświetlania. Oprogramowanie umożliwiające tworzenie i udostępnianie obrazów, filmów oraz serii obrazów (batch). Oprogramowanie diagnostyczne | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa, automatyczne numerowanie żeber | Tak/Nie |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne: wyznaczanie, segmentacja i pomiary stenozy). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych z możliwością porównania zmiany z poprzednim badaniem. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii TK umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej. Możliwość automatycznej wirtualnej dyssekcji jelita grubego i prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych z obrazu jelita. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej bronchoskopii umożliwiające zbadanie i ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca. Przekroje w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (lity, częściowo lity, nielity). | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji guzków płuc (CAD) | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki chorób klatki piersiowej i drzewa oskrzelowego zawierające zestaw narzędzi pozwalających na wykonanie ilościowych pomiarów, które mogą stanowić pomoc w diagnozowaniu chorób płuc takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy rozedma płuc. Oprogramowanie umożliwia zautomatyzowana segmentacja płuc i dróg oskrzelowych, zaawansowana analizę tkanki płucnej z pomiary 2D i 3D, pomiary dróg oddechowych, w tym m.in. : pomiar powierzchni światła dróg oskrzelowych, powierzchnia dróg oskrzelowych, krótka i długa średnica światła dróg oskrzelowych, WA% (powierzchnia procentowa ścian) | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające redukcję szumów od pixeli, poprawiające stosunek sygnału do szumu oraz prezentację obrazów 3D oraz MPR CT i XA, zachowujące ostrość i szczegóły krawędzi, rozmiar przestrzenny, strukturę 3D w oryginalnych obrazach, zwłaszcza w obrazach płuc. Możliwość modyfikacji i zapamiętywania (do wykorzystania w przyszłości) wstępnie zdefiniowanych ustawień filtrów obrazu, przełączania w czasie rzeczywistym między danymi oryginalnymi i odszumionymi, exportu do systemu PACS zestawu danych odszumionych do porównania z oryginalnymi danymi obrazowymi | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne: wyznaczanie, segmentację i pomiary stenozy | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych (wskaźnik: masy, Agatstona) | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa) Automatyczne oznaczenie kolorem blaszek miażdżycowych. Możliwość automatycznego tworzenia raportu z wyliczeniami ilości blaszek miażdżycowych wraz z wykresem ryzyka dla kobiet i mężczyzn | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in. objętości skurczowej, rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej, masy mięśnia oraz wizualizacja w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | System awaryjnego zasilania umożliwiający zapis oraz bezpieczne wyłączenie konsoli lekarskiej w momencie braku zasilania. | Tak |  | Bez punktacji |  |
| C | Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Fantom lub zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu oraz do testów podstawowych. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia – w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Integracja z systemem PACS/RIS Zamawiającego | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie pracowni TK oraz techników, pokój opisowy (dodatkowy klimatyzator) w niezbędne akcesoria umożliwiające pracę (ssak przenośny, stolik pod aparaturę medyczną wykonany ze stali oraz aluminium, stolik chirurgiczny do instrumentowania STD ze stali kwasoodpornej) dodatkowy duplikator, drukarka do pokoju opisowego, fotele do stanowisk KT. | Tak |  | Bez punktacji |  |
| D | Inne |  |  |  |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatury. Okres gwarancji kończy się przeglądem i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu Przeglądy realizowane w siedzibie użytkownika, nie online | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych (w tym monitorów) po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych; | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego oraz poza siedzibą – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 5 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym w wymiarze min. 5 dni x 8 godz Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu. | Tak |  | Bez punktacji |  |
| E | Inne |  |  |  |  |
|  | Integracja dostarczonego tomografu komputerowego wraz systemem stacji diagnostycznych z systemem informatycznym Szpitala PACS/RIS | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Instalacja i uruchomienie ( przekazanie do użytkowania) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymagane testy akceptacyjne i specjalistyczne | Tak |  | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna moc przyłączeniowa tomografu komputerowego (wraz z systemem chłodzenia, jeśli jest wymagany do zapewnienia prawidłowej pracy systemu) | Podać |  | < 125 kVA – 10 pkt >125 kVA – 0 pkt |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i  będzie dostarczony w terminie określonym w SWZ,  kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych oraz że wszystkie zaoferowane funkcjonalności są dostępne komercyjnie na dzień składania ofert (nie są rozwiązaniami „w trakcie opracowania” ,  do zastosowań naukowych, badawczych)

- Oświadczam, że powyżej wyspecjalizowany sprzęt posiada deklarowane parametry zgodne z danymi producenta. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczam, że oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

- Warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nieprawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty.