Załącznik nr 1.4 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.53.2021

PAKIET NR 4

| Lp. | Opis wyrobu |  | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medyczna szafa do przechowywania endoskopów z systemem suszenia 8-stanowiskowa (min 72 godz. podtrzymywania czystości mikrobiologicznej) |  |  |  |  | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | FUNKCJA/PARAMETR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wymagany: |  |  | oferowany*: |  |  |  |  |  |
|  |  | Całość wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Drzwi przeszklone. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwiająca ustawienie szafy przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 lub równoważne oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podtrzymywanie czystości mikrobiologicznej przez min. 3 dni (min. 72h) / potwierdzone badaniami/certyfikatem niezależnego instytutu/zakładu mikrobiologii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja niezależnie pracujących dwóch samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie łącznie min. 8 endoskopów, po min. 4 w każdej komorze. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafa wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi szafy przeszklone z automatyczną blokadą po zamknięciu skrzydła. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu sterującym i z intuicyjnym interfejsem użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szafa przystosowana do przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej szpitala (zasilanie zewnętrzne) z zabezpieczeniem w postaci automatycznego przełączenia się na zasilanie wewnętrzne z wbudowanych kompresorów w przypadku awarii/spadku ciśnienia ze źródła zewnętrznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampa UV z plastrem jonizującym wytwarzająca plazmę do przedmuchiwania kanałów endoskopu oraz komory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identyfikacja każdego z Użytkowników za pomocą czytników RFID oraz identyfikacja endoskopów za pomocą numerów seryjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomiar w czasie rzeczywistym wilgotności oraz temperatury powietrza (niezależnie w każdej komorze) z podtrzymaniem bateryjnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola warunków przechowywania endoskopów w tym min. temperatura , ciśnienie wewnątrz komory endoskopu , ciśnienie w kanałach endoskopu, czas przechowywania endoskopu , kontrola czasu otwarcia drzwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomiar przepływu powietrza niezależnie w każdej komorze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwustopniowe filtry typu HEPA o wysokiej klasie czystości (min. klasy HEPA 13) filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 40 mᶾ/h, zapewniający 80-krotną wymianę powietrza w komorze w ciągu godziny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skuteczność filtru komory HEPA 13 - 0,3 µm - 99,95% Skuteczność filtru nadmuchu kanałów endoskopu HEPA 14 - 0,3 µm - 99,995% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zintegrowana drukarka raportująca parametry procesu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia i archiwizacji raportów w zewnętrznym systemie do archiwizacji badań |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia. Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja optymalizująca wykorzystywanie powierzchni urządzenia do ilości przechowanych endoskopów i logistyki ich przechowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Max prąd 1,7A , Max moc: 400W |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga max: 215kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary max. (szer. x głeb. x wys.): 1400 x 540 x 2200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyrób medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * należy wypełnić