Załącznik nr 1.3 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.53.2021

PAKIET NR 3

| Lp. | Opis wyrobu |  | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideokolonoskop |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | FUNKCJA/PARAMETR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wymagany: |  |  | oferowany*: |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie w standardzie HDTV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 13,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kanał roboczy – 3,7 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głębia ostrości dwustopniowa: tryb bliski 2-6 mm, tryb daleki: 5-100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pole widzenia : 170o , tryb near: 160o |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kanał irygacyjny Water Jet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cewki magnetyczne rozmieszczone na całej długości sondy endoskopowej wspomagające pozycjonowanie endoskopu w celu diagnozowania zapętleń, współpracujące z systemem pozycjonowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ konektora – jednogniazdowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość sondy roboczej – 1680 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Współpraca z procesorami CV-190 posiadanymi w pracowni. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * należy wypełnić