Załącznik nr 1.2 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.53.2021

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis wyrobu |  | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideogastroskop |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | FUNKCJA/PARAMETR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wymagany: |  |  | oferowany*: |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy – uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowanie dichromatyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Średnica sondy endoskopowej maks. 8,9 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 8,9 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głębia ostrości min. od 2 do 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pole widzenia min. 140° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kanał irygacyjny Water Jet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Współpraca z procesorami CV-190 posiadanymi w pracowni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość mycia w myjniach ETD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * należy wypełnić