Załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty po zmianach

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.53.2021

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis wyrobu |  | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tor wizyjny (procesor obrazu, Monitor 31,5” 4K, pompa wodna, insuflator CO2, wózek endoskopowy, półki i uchwyt do kolumny) ze stanowiskiem do archiwizacji. |  |  |  |  | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów technicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | FUNKCJA/PARAMETR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wymagany: |  |  | oferowany*: |  |  |  |  |  |
| A |  | Procesor wideo 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne w celu wykrywania zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu łatwiejszej lokalizacji nieprawidłowej struktury tkanek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania miejsca upływu krwi z uszkodzonej tkanki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania dalszych ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego naświetlenia bliskich i jasnych miejsc w celu poprawy odległości widzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem bez konieczności dotykania obudowy i kabli sterylnymi rękawiczkami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów w celu ograniczenia dotykania przycisków sterylnymi rękawiczkami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotykowy panel sterujący |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu łatwego przywołania zapisanych obrazów w trakcie badania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) w celu uwidocznienia najdrobniejszych struktur tkankowych oraz naczyń krwionośnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, S-Video, Composite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Główne wejście wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: HD-SDI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomocnicze wejścia wideo: composite, s-video |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość zapisu ustawień dla różnych użytkowników |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość korekcji koloru |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna kontrola wzmocnienia w celu doświetlania oddalonych , obserwowanych obiektów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 stopniowa regulacja kontrastu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja jasności 17. stopniowa -8~+8 z zachowaniem kontrastu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja wzmocnienia obrazu 8. stopniowa w 2 zakresach: A-wzór i kontur i B-drobniejsze części struktury |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroniczne powiększenie 3 stopnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja PIP, POP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pamięć wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazdo USB pamięci przenośnej na froncie urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna i ręczna regulacja jasności obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja ręcznej jasności 10. stopniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowana pompa insuflacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zdalne sterowanie pompą wody water-jet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 370 x 198 x 488 mm (szer/ wys/ głęb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga max. 20 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 230 VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W zestawie: butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 4K 1 szt, konwerter sygnału – 1 szt. tester szczelności 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop – 5 , panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4, przycisk nożny 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Współpraca z endoskopami EvisExera modele serii 185, 190, 1100, 1500 bez dodatkowych kosztów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Monitor Medyczny 4 K – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przekątna ekranu min. 31” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba kolorów min: 1,07 miliarda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość ekranu min. 4 K zgodna z sygnałem z procesora obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrast min. 1000:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kąt widzenia 178° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mocowanie VESA 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wejścia min.: 1 x SDI 12 G, 1x 3G-SDI, DVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście min.: 1 x SDI 12 G, 1 x DVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | Pompa Wodna – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po 20 s ciągłej pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemnik na wodę 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary (+/-50 mm) umożliwiające ustawienie na wózku: szer.: 200 mm, wys.: 173 mm, głęb.:385 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga max. 4 kg z pustym zbiornikiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W zestawie kabel sterujący do każdej pompy oraz 1 dodatkowa butelka woda/powietrze. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | Endoskopowy insuflator CO2 – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompaktowy rozmiar (+/-50 mm) umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym: szer: 125 mm , głęb.:300 mm , wys.: 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W zestawie: wąż gazowy wysokiego ciśnienia do butli CO2, kosz do butli (do wózka), kabel sterujący, po 2 zaworki gaz/woda. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulowany przepływ przy pomocy węży redukcyjnych, 1 typ w zestawie (std) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Butelka woda-gaz w zestawie, kompatybilna z procesorem Exera posiadanym przez pracownię umożliwiająca insuflację CO2, kabel sterujący. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | Wózek endoskopowy – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wieszak na dwa endoskopy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przegubowe ramię na monitora umożliwiające optymalne jego umieszczenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie 12 urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary środkowych półek 530mm x 460mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga wózka maks. 85 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary wózka maks. wys. 1400mm, gł. 680mm, szer. 680mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe: boczne uchwyty, boczny pojemnik, uchwyt do słoja ssaka, uchwyt do butli CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 koła samonastawne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | Archiwizacja (1 stanowisko opisowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System archiwizacji zgodny z oferowanym torem wizyjnym (1 pełne stanowisko) oraz posiadanym w pracowni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowa Licencja oprogramowania (wideo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametry jednostki centralnej (komputer HD), umożliwiające sprawną obsługę całego systemu, nie gorsze niż: 1.Stacja robocza (obudowa tower, procesor Intel serii Core i5, pamięć RAM 8GB, SSD 256GB, HDD 1TB, napęd optyczny DVD+/-RW, port 1xCOM RS232, system operacyjny Windows 10 Professional PL) 2.Monitor LCD 21,5" 3.Zasilacz awaryjny UPS 4.Drukarka kolorowa A4 5.Klawiatura, mysz bezprzewodowa 6. Karta do przechwytywania obrazu w jakości HD 7. Okablowanie instalacyjne do procesorów OLYMPUS serii EXERA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezterminowa licencja na stosowane oprogramowanie Windows 7 Professional (lub wyżej) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rejestracji zdjęć i obrazów bezpośrednio do programu przy pomocy przycisków zdalnego sterowania na głowicy wideo-endoskopów oferowanych i posiadanych przez pracownię |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okablowanie instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * należy wypełnić