Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Tabela nr 1. Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 24 miesięcy | Numer katalogowy Wytwórca | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania | Cena jedn. netto opakowania | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ODCZYNNIKI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Badania RKZ i oksymetryczne | 24 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  ilość zaoferowanych niepodzielnych opakowań należy wyznaczyć tak, aby możliwe było wykonanie wskazanej ilości badań, tzn. należy stosować zaokrąglenie ilości opakowań do pełnych opakowań w górę.

Tabela nr 2. Dodatkowe akcesoria

| Lp. | Nazwa handlowa | Numer katalogowy Wytwórca | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oferowanych opakowań do pełnego opakowania | Cena jedn. netto opakowania | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dodatkowe akcesoria (kalibratory, kontrole, materiały zużywalne itp.) i ich ilości konieczne do wykonania pełnej ilości oznaczeń określonych przez Zamawiającego w SWZ.

Tabela nr 3. Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych

| - Lp. | Nazwa handlowa przedmiotu dzierżawy | Typ/model | Producent | Cena jednostkowa brutto dzierżawionego urządzenia | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce | Stawka VAT (%) | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 4. Wartość oferty

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do oznaczeń parametrów krytycznych – tabela nr 1 |  |  |
| 2. | Dodatkowe akcesoria – tabela nr 2 |  |  |
| 3. | Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych – tabela nr 3 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA:

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa aparatu: .................................

- typ: .................................

- producent: .................................

- rok produkcji: .................................

- wartość analizatora: .................................

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

Tabela nr 5. Parametry graniczne – wymagania dotyczące analizatora do oznaczania parametrów krytycznych:

| Lp. | Opis parametru | Oferowany parametr - podać |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator nie starszy niż 2021r., fabrycznie nowy |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednocześnie i w jednej próbce pomiary: pH, pCO2, pO2, ct Hb, Na+, K+, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0mg/dl do przynajmniej 50mg/dl), MetHb, COHb, O2Hb, Hhb, sO2 |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o elementy zużywalne tj. wymienne sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |  |
|  | Możliwość wprowadzania ID pacjenta do analizatora za pomocą czytników bar kodów |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i ze strzykawki: -maksymalnie 45 µl – z kapilary -maksymalnie 65 µl – ze strzykawki w czasie 60 sekund |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów |  |
|  | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna). |  |
|  | Automatyczne mieszanie próbki |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym |  |
|  | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni |  |
|  | Możliwość przechowywania pakietów odczynnikowych w temperaturze pokojowej |  |
|  | Wbudowana drukarka i czytnik kodów paskowych |  |
|  | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów |  |
|  | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów |  |
|  | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu |  |
|  | Dobowy czas kalibracji maksymalnie 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po wymianie kasety) |  |
|  | Automatyczna instalacja kasety w aparacie, kaseta sensorowa gotowa do pracy bez dodatkowych czynności |  |
|  | Wbudowany UPS |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim |  |

Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.