PAKIET NR 1

CZĘŚĆ A

| Lp. | Opis wyrobu | Ilość | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT w % | Cena jedn. brutto |  | Wartość brutto |  | Wytwórca | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stymulatora | Elektrody | Stymulatora | Elektrody |  | Stymulatora | Elektrody | Stymulatora | Elektrody |  |  |
| 1 | Stymulatory serca jednojamowe z elektrodami | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stymulator: |
| 2 | Stymulatory serca dwujamowe z elektrodami | 90 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stymulator DDDR: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stymulator VDDR: |
| 3 | Zatyczki na elektrody (do stymulatorów) | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zatyczki na porty (do stymulatorów) | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kable do pomiarów śródoperacyjnych kompatybilne z programatorem | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wkłuć podobojczykowych, do nakłucia naczynia podczas implantacji stymulatora serca | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elementy instrumentarium niezbędne do wymiany stymulatora lub repozycji elektrod już implantowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Śrubokręt do kotwiczenia elektrod | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Klucze do elektrod | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Mandryny do elektrod proste 52 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Mandryny do elektrod krzywe tzn. „J” 52 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Mandryny do elektrod proste 58 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Mandryny do elektrod krzywe tzn. „J” 58 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Mandryny do elektrod proste 65 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł

CZĘŚĆ B

- Wymagany „bank” stymulatorów serca:

- Stymulatory jednojamowe w ilości: 10 szt.

- Stymulatory dwujamowe (DDDR oraz VDDR) w ilości: 20 szt.

- Wykaz składu „banku” stymulatorów serca z opisem:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- nr katalogowy

- wytwórca

CZĘŚĆ C

- Wymagany „bank” elektrod:

- Elektrody komorowe o mocowaniu aktywnym, uwalniające steryd:

- długości 58 cm w ilości: 15 szt.

- długości 65 cm w ilości: 3 szt.

- Elektrody przedsionkowe o mocowaniu aktywnym, uwalniające steryd:

- długości 52 cm w ilości: 10 szt.

- Wykaz wchodzących w składu „banku” elektrod z opisem:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- nr katalogowy

- wytwórca

- Wykaz pozostałych elektrod, znajdujących się w ofercie wykonawcy:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- pozostałe cechy charakterystyczne

- nr katalogowy

- wytwórca

UWAGA:

- Zamawiający musi mieć dostęp do wszystkich zaoferowanych przez wykonawcę rodzajów elektrod do stymulatorów serca, wskazanych w tabelach – ww. pkt. 2 i 3.

- Cena brutto musi być jednakowa dla wszystkich rodzajów elektrod.

CZĘŚĆ D

- Wymagany „bank” zatyczek:

- Zatyczki na elektrody (do stymulatora) w ilości: 7 szt.

- Zatyczki do portów (do stymulatora) w ilości: 7 szt.

- Wykaz wchodzących w składu „banku” zatyczek  z opisem:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa wyrobu

- nr katalogowy

- wytwórca

CZĘŚĆ E

- Wymagania: urządzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatorów z analizatorem udostępnione nieodpłatnie na czas nieokreślony - w ilości: 3 szt.

- Wykaz urządzenia do kontroli i regulacji pracy stymulatorów z analizatorem udostępnione nieodpłatnie na czas nieokreślony (w ilości: 3 szt.)

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.

- nazwa urządzenia

- nr katalogowy

- producent

- wartość urządzenia netto

CZĘŚĆ F

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Stymulator serca jednojamowy z kompletem elektrod:

| 1 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) |
| --- | --- |
| 2 | Waga max 30 (g) |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r. |
| 4 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 7,0 mV |
| 5 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2 – 1,5 ms |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 (mV) |
| 7 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,25 – 4,0 (mV) |
| 8 | Program nocny |
| 9 | Histereza częstości rytmu |
| 10 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |
| 11 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 12 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |
| 13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |
| 14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe |
| 17 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V powyżej 450 ms |
| 18 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 ms |
| 19 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimization) |
| 20 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |
| 21 | Możliwość wykonywania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |
| 22 | Dostępne histogramy: - częstości - aktywności pacjenta |
| 23 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości |
| 24 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |
| 25 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat” |
| 26 | Urządzenie kompatybilne ze środowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczeń |

- Stymulator serca dwujamowy DDDR z kompletem elektrod:

| 1 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) |
| --- | --- |
| 2 | Waga max 30 (g) |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r. |
| 4 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 7,0 mV |
| 5 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2 – 1,5 ms |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 (mV) |
| 7 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,18 – 4,0 (mV) |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min. 30 – 325 (PAV i SAV) |
| 9 | Automatyczny PVARP |
| 10 | Okres refrakcji min. zakres 200 – 400 ms (w komorze i przedsionku) |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe |
| 12 | Program nocny |
| 13 | Histereza częstości rytmu |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 18 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |
| 19 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |
| 20 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |
| 21 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |
| 22 | Elektrody A i V sterydowe |
| 23 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 24 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |
| 25 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V powyżej 400 ms |
| 26 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 ms |
| 27 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |
| 28 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimization) |
| 29 | Możliwość wydłużenia odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości 600 ms |
| 30 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min. 1 algorytm) |
| 31 | Możliwość wykonywania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |
| 32 | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |
| 33 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych |
| 34 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |
| 35 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat” |
| 36 | Urządzenie kompatybilne ze środowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczeń |
| 37 | Możliwość dostarczenia urządzeń z trybem pracy promującym własne przewodzenie w ilości 10% ilości pakietu |
| 38 | Zamawiający wymaga dostarczenia papieru do programatorów w ilości na czas trwania umowy |
| 39 | Zamawiający wymaga użyczenia 3 programatorów na czas trwania umowy |

- Stymulator serca dwujamowy VDDR z kompletem elektrod:

| 1 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) |
| --- | --- |
| 2 | Waga max 30 (g) |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r. |
| 4 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 7,0 mV |
| 5 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2 – 1,5 ms |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-10,0 (mV) |
| 7 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,18 – 4,0 (mV) |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min. 30 – 325 (PAV i SAV) |
| 9 | Automatyczny PVARP |
| 10 | Okres refrakcji min. zakres 200 – 400 ms (w komorze i przedsionku) |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe |
| 12 | Program nocny |
| 13 | Histereza częstości rytmu |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 18 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |
| 19 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |
| 20 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |
| 21 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |
| 22 | Elektrody A i V sterydowe |
| 23 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 24 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |
| 25 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V powyżej 400 ms |
| 26 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 ms |
| 27 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |
| 28 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimization) |
| 29 | Możliwość wydłużenia odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości 600 ms |
| 30 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min. 1 algorytm) |
| 31 | Możliwość wykonywania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |
| 32 | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |
| 33 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych |
| 34 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |
| 35 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu „beat to beat” |
| 36 | Urządzenie kompatybilne ze środowiskiem MRI 1.5T oraz 3.0T bez stref wykluczeń |
| 37 | Możliwość dostarczenia urządzeń z trybem pracy promującym własne przewodzenie w ilości 10% ilości pakietu |
| 38 | Zamawiający wymaga dostarczenia papieru do programatorów na czas trwania umowy |
| 39 | Zamawiający wymaga użyczenia 3 programatorów na czas trwania umowy |

- Zestaw do wkłuć podobojczykowych, do nakłucia naczynia podczas implantacji stymulatora serca:

| Skład zestawu: |  |
| --- | --- |
| 1 | Igła do nakłucia naczynia |
| 2 | Introduktor z rozrywalną koszulką odporny na załamania w rozmiarze 7F |
| 3 | Prowadnik z końcówką w kształcie litery J |
| 4 | Strzykawka o pojemności minimum 10 cm - tłok strzykawki zakończony gumową końcówką |
| 5 | Koszulka naczyniowa |
| 6 | Cały zestaw powinien być zabezpieczony dodatkowym sterylnym opakowaniem |
| 7 | Opakowanie powinno spełniać warunki bezpiecznego i łatwego otwierania |
| 8 | Zestaw powinien być kompatybilny z oferowanymi elektrodami do stymulacji stałej |