Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042)

Załącznik nr 1.3 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-15/17

Pakiet nr 3

Pozycja nr 1: Pompy strzykawkowe – 22  szt

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2016/2017 |  |

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr oferowany* (podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta |  |
|  | Automatyczne chwytanie i mocowanie tłoka strzykawki |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła pompy. |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h |  |
|  | Dokładność infuzji 2% |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny, z zaprogramowaną dawką. |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU, - mEq, Eq, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe - na kg wagi ciała lub nie, - na min, godz. dobę. |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych co najmniej z: - nazwy leku, - min 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich- ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych- blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na części dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, minimum 10 oddziałów. Pojemność biblioteki min 500 procedur dozowania leków. |  |
|  | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 10 poziomów. |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: - alarm wstępny opróżnienia strzykawki, - pusta strzykawka, - alarm wstępny do końca infuzji, - koniec infuzji, - nieprawidłowe mocowanie strzykawki, - okluzja, - 30 min do rozładowania akumulatora, - akumulator rozładowany, - pompa uszkodzona, |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn nie wymaga dołączenia jakichkolwiek części po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej nie wymaga odłączenia jakichkolwiek części po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, - archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |  |
|  | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w drenie. |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Waga do 2,5 kg. |  |
|  | Zasilanie 230 V AC oraz 12 V DC. |  |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP22. |  |

*należy podać oferowany parametr

Pozycja nr 2: Pompy objętościowe ze stacjami dokującymi – 6 zestawów

(w zestawie 6 pomp objętościowych + 6 stacji dokujących)

| l.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2016/2017 |  |

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowany* (podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden w zestawie do przetoczeń. |  |
| - 2. | Możliwość prowadzenia infuzji z odłączonym detektorem kropli. |  |
| - 3. | System wykrywania powietrza w drenie z regulacją czułości alarmu: - dla pojedynczego bąbelka, - dla wartości skumulowanej / 15 min. |  |
| 4. | Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h |  |
| 5 | Dokładność infuzji 5% |  |
| - 6. | Bolus manualny i automatyczny, z zaprogramowaną dawką. |  |
| - 7. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
| - 8. | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
| - 9. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU, - mEq, Eq, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe - na kg wagi ciała lub nie, - na min, godz. dobę. |  |
| - 10. | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |
| - 11. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych co najmniej z: - nazwy leku, - min 1 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich- ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych- blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na części dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, minimum 10 oddziałów. Pojemność biblioteki min 500 procedur dozowania leków. |  |
| - 12. | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
| - 13. | Regulowane progi ciśnienia okluzji za pompą, min 10 poziomów. |  |
| - 14. | Wykrywanie okluzji między pojemnikiem a pompą. |  |
| - 15. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
| - 16. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
| - 17. | Rozbudowany system alarmów: - alarm wstępny opróżnienia strzykawki, - alarm wstępny do końca infuzji, - koniec infuzji, - okluzja za pompą, - okluzja przed pompą, - 30 min do rozładowania akumulatora, - akumulator rozładowany, - pompa uszkodzona, |  |
| - 18. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |
| - 19. | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h |  |
| - 20. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h |  |
| - 21. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn nie wymaga dołączenia jakichkolwiek części po bezpośrednim wyjęciu pompy ze stacji dokującej. |  |
| - 22. | Mocowanie pomp w stacji dokującej nie wymaga odłączenia jakichkolwiek częścipo bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
| - 23. | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
| - 24. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, |  |
| - 25. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, - archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków. Dostępność sieciowego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. |  |
| - 26. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. |  |
| - 27. | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w drenie. |  |
| - 28. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |  |
| - 29. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| - 30. | Waga do 2.5 kg |  |
| - 31. | Zasilanie 230 V AC oraz 12 V DC |  |
| - 32. | Ochrona przed zalaniem; min IP22 |  |
| - 33. | Dostępność dedykowanych drenów z materiału DEHP free do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, |  |
| - 34 | Stacja dokująca: 6 szt |  |
| a) | Możliwość mocowania do 6 pomp infuzyjnych |  |
| b) | Mocowanie stacji do pionowych rur i kolumn |  |
| c) | Podstawa jezdna umożliwiająca bezpieczny transport pomp ze stacją dokującą |  |
| d) | Zasilanie 230 V AC 50Hz |  |
| e) | System szybkiego, zatrzaskowego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy |  |
| f) | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji dowolnej pompy |  |
| g) | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy |  |
| h) | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową. |  |
| i) | Stacja wyposażona w wysięgnik do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. |  |
| j) | Stacja przystosowana do współpracy z dedykowanym oprogramowaniem do monitorowania infuzji oraz z systemem informatycznym szpitala za pomocą modułu Ethernet. |  |

*należy podać oferowany parametr

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Numer pozycji | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto | % |
| 1 | Pompy strzykawkowe | 22 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompy objętościowe ze stacjami dokującymi (w zestawie 6 pomp objętościowych + 6 stacji dokujących) | 6 zestawów |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /