Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.94.2017

CZĘŚĆ A:

ZESTAWY DO ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH

Uwaga:

Wymagana jest pełna kompatybilność sprzętu jednorazowego i płynów z dzierżawionym aparatem.

| Lp. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do czasowych hemodializ i hemofiltracji wysokoprzełykowy, dwuświatłowy, proste końcówki, o przekrojach zewnętrznych 11,5F i 13F, dostępnych długościach 150;200;250 mm, cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym - tak aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową. |  |  | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami –do dzierżawionego aparatu) o powierzchni 1,5 m Skład zestawu: hemofiltr kapilarny, dreny, worek |  |  | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 50 ml z luer lock do dzierżawionego aparatu |  |  | 3 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren do padawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do dzierżawionego aparatu |  |  | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Worek 9 litrowy na ultrafiltrat kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do dzierżawionego aparatu |  |  | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do zabiegów ciągłych, z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do adsorpcji endotoksyn, cytokin, anafiloksyn |  |  | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyn substytucyjny do miejscowej antykoagulacji w ciągłej terapii nerkozastępczej. Skład: cytrynian 18 mmol/l, Na+ 140 mmol/l, Cl- 86 mmol/l; teoretyczna osmolarność: 244 mOsm/l; opakowanie: worek 5l wyposażony w port luer oraz port do nakłuwania - oznakowany kolorowym kapslem, produkt leczniczy. |  |  | 2 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyn substytucyjny i dializacyjny buforowany dwuwęglanem w nerkowej terapii zastępczej, w skład którego wchodzą: Na+ 140 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Ca2+ 0 mmol/l; Mg2+ 0,75 mmol/l; Cl- 122 mmol/l; HCO3- - 22 mmol/l; HPO4 2- - 1 mmol/l; osmolarność 290 mOsm/l; opakowanie: worek 5l wyposażony w port luer oraz port do nakłuwania - oznakowany kolorowym kapslem, produkt leczniczy. |  |  | 2 400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyn substytucyjny/dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek, w skład którego wchodzą: Ca2+ 1,75 mmol/l, Mg2+ 0,5 mmo/l, Na+ 140 mmol/l, HCO3- 32 mmol/l, mleczan 3 mmol/l, K+ 2 lub 4 mmol/l, glukoza 6,1 mmol/l; opakowanie: worek 5l wyposażony w port luer oraz port do nakłuwania - oznakowany kolorowym kapslem, produkt leczniczy |  |  | 1 000 | szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część A):  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część A):  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ B:

DZIERŻAWA APARATU DO CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH

| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto za 1 miesiąc | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa maszyna do ciągłych terapii nerkozastępczych (SCUF, CVVH, CVVHD, CVVVHDF), plazmaferezy (TPE) i hemoperfuzji (HP), wymiana CO2, podgrzewacz, rok prod. 2017 - dzierżawa urządzenia (miesięcznie) | 24 |  |  |  |  |  |

Wartość netto (część B):  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto (część B):  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ C:

SUMA wartości wyznaczonych w częściach A i B:

Wartość netto oferty:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł              Słownie:  ...............................................................................

CZĘŚĆ D:

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

nazwa urządzenia:........................................................................................................

typ: .........................................................................................................................

producent: ..............................................................................................................

rok produkcji: .........................................................................................................

wartość urządzenia: ...............................................................................................

Oświadczam, że wyżej wymienione urządzenie, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek Graniczny | Oferowany parametr (podać/opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Opis ogólny |  |  |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej – fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji 2017 | Tak |  |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową oraz antykoagulacją heparynową | Tak |  |
|  | Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów | Tak |  |
|  | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnień; napływy krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonkowego filtra (TMP) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim, pomoc kontekstowa na ekranie | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | Tak |  |
|  | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy | Tak |  |
|  | Pamięć zdarzeń: 96 godz. | Tak |  |
| II. | Rodzaje terapii |  |  |
|  | Hemodializa (CVVHD) | Tak |  |
|  | Hemofiltracja (CVVH) | Tak |  |
|  | Hemodiafiltracja (CVVHDF) | Tak |  |
|  | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF) | Tak |  |
|  | Powolna ultrafiltracja (SCUF) | Tak |  |
|  | Plazmafereza (TPE) | Tak |  |
|  | Hemoperfuzja (HP) | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej oraz heparynowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF CVVHDF-z pre- i postdylują | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany terapii w trakcie trwania zabiegu | Tak |  |
| III. | Budowa aparatu |  |  |
|  | Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym: - ultrafiltratu - płyny PBP - płynu dializacyjnego - płynu substytucyjnego | Tak |  |
|  | Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia min. 0-11 kg i z dokładnością ważenia +/- 1 g | Tak |  |
|  | Zintegrowana pompa strzykawkowa | Tak |  |
|  | Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta | Tak |  |
|  | Sterujący, kolorowy ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Jeden detektor przecieku krwi | Tak |  |
|  | Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej | Tak |  |
|  | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | Tak |  |
|  | Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V Aparat wyposażony w baterie, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 minut | Tak |  |
| IV. | Zakresy regulacji dla terapii CRRT |  |  |
|  | Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie min. 10-450 ml/min | Tak, podać |  |
|  | Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie pacjenta w zakresie min. 0-2000 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Przepływ płynu PBP w zakresie min. 0-4000 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie min. 0-8000 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie min. 0-8000 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza w zakresie 33-43 °C | Tak, podać |  |
| V. | Dodatkowe wymagania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania urządzenia w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy sprzętu. | Tak |  |

* wypełnia Wykonawca

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio 
u producenta sprzętu.

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

UWAGA, Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość........................................, dnia ..................................				……….................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/